ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΓΙΑ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

| Α/Α | Προδιαγραφή | Απάντηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Θα είναι καινούριο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για χρήση στο μικροβιολογικό εργαστήριο. |  |  |
| 2 | Θα διαθέτει αυτόματη απόψυξη κατάλληλο για συνθήκες συντήρησης. |  |  |
| 3 | Θα είναι συμπαγούς, στιβαρής κατασκευής από ανοξείδωτο χάλυβα. |  |  |
| 4 | Θα είναι ωφέλιμης χωρητικότητας τουλάχιστον 400 lt, με μέγιστες διαστάσεις 75x92x210 (ΠxΒxΥ) cm (±10%). |  |  |
| 5 | Θα διαθέτει 4 τουλάχιστον ράφια, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος, από ανοξείδωτο χάλυβα. |  |  |
| 6 | Θα διαθέτει μία (1) πόρτα εργονομικά σχεδιασμένη, με: |  |  |
|  | α) | τζάμι με τριπλό κρύσταλλο χαμηλής εκπομπής (Low-E), |  |  |
|  | β) | τζάμι αντιθαμβωτικό για άνετη παρατήρηση του περιεχομένου χωρίς απώλειες θερμότητας, |  |  |
|  | γ) | μηχανισμό επαναφοράς, |  |  |
|  | δ) | κλειδαριά για επιπλέον ασφάλεια των αντιδραστηρίων, |  |  |
|  | ε) | εργονομικές χειρολαβές. |  |  |
| 7 | Θα διαθέτει ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας. |  |  |
| 8 | Η ρύθμιση της θερμοκρασίας θα είναι από -180C έως 00C τουλάχιστον, με εξωτερική θερμοκρασία 320 C. |  |  |
| 9 | Θα διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης με πάχος τουλάχιστον 60mm με πυκνότητα 42±2 Kg/m³. |  |  |
| 10 | Θα έχει την δυνατότητα να συνδεθεί με ψηφιακό όργανο καταγραφής της θερμοκρασίας. |  |  |
| 11 | Ο συμπιεστής θα είναι χαμηλής στάθμης θορύβου, εύκολα προσβάσιμος για συντήρηση, επισκευή ή αντικατάστασή του. |  |  |
| 12 | Θα α διαθέτει αυτόματη εξάτμιση των συμπυκνωμάτων. |  |  |
| 13 | Θα διαθέτει εσωτερικό φωτισμό τεχνολογίας LED. |  |  |
| 14 | Θα διαθέτει τέσσερα πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα καθ΄ ύψος. |  |  |
| 15 | Η τάση τροφοδοσίας θα είναι 230V/50Hz. |  |  |
| Α/Α | Προδιαγραφή | Απάντηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| 16 | Θα πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας CE-MARK. |  |  |
| 17 | Η ενεργειακή κατάταξη θα είναι σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΕ 2015/1094 & 2015/1095. |  |  |
| 18 | Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δυο (2) ετών και δέκα (10) ετών παροχής ανταλλακτικών. |  |  |
| 19 | Θα γίνει εγκατάσταση και επίδειξη όλων των λειτουργιών του μηχανήματος στον χώρο του νοσοκομείου. |  |  |
| 20 | Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να συμπληρώσουν το φύλλο συμμόρφωσης, το οποίο τους διανέμεται για το προσφερόμενο σύστημα. Επίσης, θα υπάρχει παραπομπή στην συγκεκριμένη σελίδα και παράγραφο των επισήμων φυλλαδίων ή αντιγράφων ή βεβαιώσεων του κατασκευαστικού οίκου για ό,τι δεν αναγράφεται στα ξενόγλωσσα φυλλάδια. Η μη συμμόρφωση των παραπάνω ή τυχόν ασάφεια, αποτελεί λόγο αποκλεισμού. |  |  |